**北京市昌平区医院新增医疗设备（病床及车类）**

**采购项目更正公告**

招标项目名称：北京市昌平区医院新增医疗设备（病床及车类）采购项目

招标编号：ZTXY-2019-H19832

采购人名称：北京市昌平区医院

采购人地址：北京市昌平区鼓楼北街9号

采购人联系方式：69742328-5201

采购代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1112室

采购代理机构联系方式：010-53779915 传真：010-53779910

首次公告日期：2019年9月23日

更正日期：2019年10月9日

更正理由：项目需要

更正事项：一、分包一采购需求整体更正为以下内容

**电动监护病床**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购设备名称 | 电动监护病床 |
| 采购设备数量 | 2张 |
| 规格要求 | 2170×900×470/750㎜  （外观尺寸：2170×1030×470/750mm，床面尺寸：1950×900mm） |
| 床面要求 | 厚度1.2mm，表面无焊点，背部有钢管加强筋；床面与床架间采用双支撑卸力结构，防夹手设计；床框采用30\*60\*1.5mm的冷轧钢管。 |
| 床头床尾板要求 | 采用PE原生料整体吹塑成型；开关设在外面，兼做CPR心肺复苏按压板功能，床尾板配备透明亚克力患者信息卡，床头板四角防撞包设计。 |
| 护栏要求 | 采用PE原生料整体吹塑成型，四片叶状护栏，垂直升降，可隐藏于床面以下；采用阻尼器装置控制速度及噪音。护栏主体选用优质PE颗粒，一次中空吹塑成型。护栏盖板与拐臂为全铝铸造，护栏内侧盖板与护栏连接处为10mm不锈钢圆钢。护栏挂钩为钢制造而成。 |
| 脚轮要求 | 配置≥φ125mm中控制动脚轮，轮支架采用压铸铝材质，滚珠轴承转动结构，密封防水，轮子静音。双轮饼配置密封防水轴承，轮饼采用聚氨酯材料。 |
| 其他配置要求 | 1. 配置安全电压电动机四组，控制盒一组，可实现五功能体位变化，备有蓄电池，具有不断电系统，在断电情况下可工作长达4小时以上。 2. 配备CPR快速复位开关，手动操作，紧急状况下可快速将病床平稳恢复水平位。 3. 床两侧备有两只可折起的输液架插孔以及四支引流挂钩 4. 配置全方位手持控制面板，可完成背部折起、腿部折起、整体升降、前倾、后倾五项功能：背部折起角度：0°-65°±5°；脚部折起角度：0°-40°±5°；升降范围：470-750mm；前倾12°、后倾12° |
| 床体载重要求 | ≥200kg |
| 其他要求 | 1. 噪声≤60dB 2. 整体，采用塑料粉末静电喷涂 3. 配床头桌、餐桌板 4. 整机保修≥两年 |

**手摇式二折病床**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购设备名称 | 手摇式二折病床 |
| 采购数量 | 248张 |
| 规格 | 2170×900×500㎜（外缘尺寸：长2170×宽1010mm；床面尺寸：长1950×宽900mm） |
| 床面要求 | 采用冷轧钢板一次冲压成型，厚度1.2mm，床框采用1.5mm厚的冷轧钢管。背部有钢管双支臂加强筋；床面与床架间有带胶皮垫钢制立柱，使床面放平时无噪音；床板四折设计，连接件为厚度1.2mm的钢制材质冲压成型；焊缝均匀牢固，表面无焊点。 |
| 床头床尾板要求 | 采用ABS原生料整体一次性吹塑成型；床头尾板与床体连接处设有锁定开关，开关设在外面，兼做CPR心肺复苏按压板功能，床尾板配备透明亚克力床头卡，缓冲与墙面的碰撞。 |
| 护栏要求 | 采用ABS原生料，吹塑成型，左右各一片护栏。两片护栏独立垂直升降，可隐藏于床面以下，背部护栏随床面活动；采用阻尼器辅助升降，控制速度及噪音。 |
| 脚轮要求 | 配置≥φ125mm中控制动脚轮，高稳定性连动脚踏式中控制动系统，一脚制动，四轮刹车，脚轮上设有一字型刹车踏板。轮支架采用压铸铝材质。滚珠轴承转动结构，密封防水，脚轮静音。双轮饼配置密封防水轴承，轮饼采用聚氨酯材料。 |
| 手摇把要求 | 不使用时可弯折隐藏于床下，不超出床尾。摇杆采用不锈钢材质，连接摇把与丝杠。丝杠采用钢材质，丝杠（螺杆）内置螺母，具备过载保护结构和双向到位极限保护功能 |
| 其他配置要求 | 1. 床两侧备有可折起的输液架插孔以及引流挂钩。 2. 配ABS翻转餐板，采用ABS原生料整体注塑成型，与床框连接处配有安全锁定装置，不使用时可翻转至床尾处。   3.背部折起角度：0°-65°±5°；脚部折起角度：0°-40°±5°，床体载重≥200kg。  背部折起角度：0°-65°±5°；脚部折起角度：0°-40°±5°，床体载重≥200kg。  4、配ABS翻转餐板，采用ABS原生料整体注塑成型，与床框连接处配有安全锁定装置。 |
| 床头桌要求 | 1. 规格：480×480×750 mm 2. 两侧带毛巾悬挂架及杂物钩。 3. 床头柜分三部分：第一层为一抽拉板；第二层为一抽屉；第三层为一单开门柜，内置一层隔板，隔板位置可调。 4. 配PVC板。 5. 每床配床头桌一个 6. 配输液架 |
| 其他要求 | 整体保修≥两年 |

**床 垫**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购设备名称 | 床 垫 |
| 规格要求 | 1950×900×80㎜ |
| 整体要求 | 与床面弯折匹配，床垫表面为防水布；内胆采用化纤面料。 |
| 其他要求 | 整体保修≧两年 |

**透析用电动床**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购设备名称 | 透析用电动床 |
| 采购设备数量 | 4张 |
| 规格要求 | 2150×900×550/800mm（护栏升起，外缘宽度1050mm） |
| 床面要求 | 采用冷轧钢板一次冲压成型，厚度1.2mm，表面无焊点，背部板、腿部板下有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，采用床面冲孔床垫防滑设计；床面与床架间有带胶皮垫钢制立柱；床板四节设计，床框采用30\*60\*1.5mm的冷轧钢管。 |
| 床头床尾板要求 | 采用ABS原生料整体吹塑成型；开关设在外面，可兼做CPR心肺复苏按压板功能，床尾板配备透明亚克力患者信息卡槽。 |
| 护栏要求 | 采用ABS原生料整体吹塑成型，设有护理人员和病患使用的操作按键，对病床的体位进行调节，带有电磁锁定装置。床体可以调节为椅子状，并且具有前倾后倾功能。 |
| 脚轮要求 | 配置≥φ125mm中控制动脚轮，轮支架采用压铸铝材质，滚珠轴承转动结构。双轮饼配置密封防水轴承，轮饼采用聚氨酯材料。 |
| 整体配置要求 | 1. 配置安全电压电机，配有蓄电池，断电后可持续工作4小时。 2. 配置电子称重系统，可以随时检测病人体重，精度≤±100克，自带便携式打印机，随时记录患者体重信息。 3. 高度调整范围：550-800mm；床面整体前后倾斜角度：≥12°；背部折起角度：0°-（80°±5°）；小腿板与水平间夹角：0°-（80°±5°）；大腿板与水平间夹角：0°-（30°±5°）；输液架调节范围：0-600mm；最大静载荷能力：≥200㎏。 4. 整体采用塑料粉末静电喷涂。 5. 配床头柜、餐桌板 |
| 其他要求 | 整机保修≧两年 |

二、其他更正事项

（一）项目投标时间更正为：2019年10月25日上午09：00—09:30（北京时间）。

（二）投标截止、开标时间：2019年10月25日上午09:30（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

其他事项不变。

项目联系人：李先生   
联系电话：010-53779915  
传 真：010-53779910

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

2019年10月9日